江苏长江水务股份有限公司

吹扫捕集仪

比价文件

招    标    人：江苏长江水务股份有限公司

发  放  日  期：  2020年 12 月 16日

# 前  附  表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 江苏长江水务股份有限公司 |  |
| 3 | 招标方式 |  | 公开比价 |  |
| 4 | 招标内容 |  | OI-4760吹扫捕集仪 |  |
| 5 | 最高限价 |  | 26万 |  |
| 6 | 交货期/供货期 |  | 合同签订后60天 |  |
| 7 | 目的地 |  | 招标方指定地点 |  |
| 8 | 采购单位 |  | 江苏长江水务股份有限公司 |  |
| 9 | 报价方式 |  | 密封报价 |  |
| 10 | 报价有效期 |  | 从投标截止日起30天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |  |
| 11 | 投标截止时间 |  | 2020年 12 月22 日上午 9:30 （北京时间） |  |
| 12 |  | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司物资供应处 |
| 13 |  | 开标会 | 2020年12月 日上午 9:30 （北京时间） |
| 14 |  | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、设备名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |
| 15 |  | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |
| 16 |  | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：0514-82981760 联系人：邵煜明 |  |

第一章  报价邀请

江苏长江水务股份有限公司就水质中心OI-4760吹扫捕集仪进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目简要说明：
   本项目针对OI-4760吹扫捕集仪进行比价采购，供应商需按要求对产品进行报价，最终采购完全满足招标文件技术参数要求且价格最低的产品。

二、技术参数要求及相关服务要求：

1. 工作条件

操作环境温度：15˚C-35˚C。电源： 220V，50 或60Hz；

2. 技术要求

2.1吹扫捕集主机性能指标

2.1.1 吹扫捕集主机必须提供除水系统设计，除水效率≧95%。

2.1.2管路经硅烷化惰性处理。

2.1.3样品输送管加热范围：室温至250℃以上。

2.1.4 捕集管或吸附阱加热温度范围：室温至350℃以上；加热速率≥850℃/min，冷却速率≥200℃／分或以上。

★2.1.5 捕集管为直接式加热模式。

2.1.6 吹扫捕集主机的控制阀可加热至250℃。

2.1.7 吹扫捕集主机的软件要具有操作、诊断、测漏的功能。

2.1.8 吹扫捕集主机的控温精确度：±2℃以内。

★2.1.9 吹扫捕集主机可加装颗粒物过滤器。

3 配置要求

3.1主要备件及消耗件

主要配置清单表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹扫捕集主机 | 台 | 1 |
| 2 | 颗粒物过滤器 | 个 | 1 |
| 3 | 25ml吹扫管 | 个 | 2 |
| 4 | 10#捕集阱（硅胶、活性炭、tenax三合一） | 根 | 1 |
| 5 | 信号控制线 | 根 | 1 |

4、仪器安装、验收

4.1 符合仪器出厂规定的参数、指标。

4.2 由中标方负责对货物的安装调试，由招标方按招标文件及产品技术标准验收。在仪器验收指标合格并获得买方确认后，仪器的安装工作方为完成。

5、技术服务要求：

5.1 中标方必须向买方提供18个月的免费质保服务；

5.2 中标方须提供货物原厂全套技术文件及产品软件，包括中英文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且货物运行的相关软件终身免费升级。

5.3中标方须对货物的使用提供免费的技术指导服务；

5.4 质保期满后中标方须对货物提供终身维修服务，若仪器出现故障时，中标方须在接到通知后8小时内响应，48小时内到现场维修，如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

三、报价方式及内容

（1）上述货物以人民币报出一次性不得更改的价格，报价包括：设备及软件、附件费、包装运输费、税金、安装调试费、服务等相关费用。

（2）凡涉及报价的补充说明或修正，均以书面形式进行。

（3）如报价货物与需求货物有偏离，请报价供应商提供所报货物的详细技术规格说明（如产品说明书等），并确保其性能不低于需求货物。

（4）供应商可对安装现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。

四、付款方式：该项目的货款以人民币支付，安装调试完毕经验收合格后一个月内支付至合同总价款的95%，剩余5% 作为质保金在质保期满后一个月内无息付清。

第二章 报价文件格式

1、报价一览表

项目编号：

| 产品名称 | 总价（元）分别大小写 |  | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |

注：1、若表格不够可根据上表格式另行填制。（若有明细，需提供明细报价表）

2、以人民币报价，以上报价含：设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金（13%增值税专票）、安装调试费、配套服务等相关费用。

3、如报价货物与需求货物有偏离，请另附说明。

4、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、项目技术规格偏差表格式

项目编号：

| 序号 | 比价招标文件技术要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商应对照比价招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件中的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应询价文件的规定。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目编号）的（项目名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

职                        务：

单     位     名    称（公章）：

地                        址：

供应商代表（被授权人）签字或盖章：

职                        务：

单       位       名      称：

地                        址：

4、其它资料

1、供应商营业执照复印件。

2、质保期承诺（格式自拟，并由供应商盖章、签字）。

3、供应商认为需要递交的其它资料。

- 合同主要条款

1、合同双方（买方、卖方）基本信息

2、采购名称、数量、单价（含运保杂费）、供货时间。

3、供货方对质量负责的条件和期限、包装物的供应及回收包装标准。

4、交货地点、方式（按招标方要求送至指定地点 <扬州>）。

5、运输方式及到达站、港费用负担：由供货方承担运输及货物的拆卸。

6、验收标准和提出异议期限：

货到现场交付时，由买方按照招标文件中规定的标准和要求进行验收，若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。如发现中标标准、要求与交货不相符合的除相应的处罚外，3年内不得参加我公司招投标。

7、结算方式及期限（无预付款）：

安装调试完毕经验收合格后一个月内支付至合同总价款的95%，剩余5% 作为质保金在18个月的质保期满后一个月内无息付清。

8、违约责任。

（1）因卖方瑕疵履行、履行不能或拒绝履行，导致合同目的不能实现，买方有权解除合同并要求卖方赔偿由此导致的所有损失；

（2）卖方延迟履行义务，需承担合同总价款5%的违约金；

（3）卖方在质保期内未能履行质保义务，需承担合同总价款5%的违约金。

（4）定期对卖方履约情况进行考核评定。如卖方在合同期间存在执行不到位或经确认存在质量缺陷的情况，买方根据《供应商管理办法》的相关条款进行处理，有权采取暂停支付货款、终止合同、降低信用、取消合作资格等手段，维护双方权利及义务。

9、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会；（二）向当地法院提起诉讼。

10、其他约定事项：

供货方须承担货物运输及上下货过程中产生的安全责任。